福建省政府采购项目

竞争性谈判文件

项目名称：泉州师范学院化工与材料学院高效液相色谱仪等实验教学仪器设备货物类采购项目

备案编号：C-SY-JT-202211-B0894-IDN

项目编号：[350500]HH[TP]2022003

福建恒丰招标有限公司

2022年12月

第一章   采购公告/采购邀请书

竞争性谈判采购公告

泉州师范学院已根据政府采购相关法律法规，经相应程序确定采用 竞争性谈判 方式组织泉州师范学院化工与材料学院高效液相色谱仪等实验教学仪器设备货物类采购项目项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来参加。本项目由采购人委托福建恒丰招标有限公司开展竞争性谈判活动。

1.项目名称：泉州师范学院化工与材料学院高效液相色谱仪等实验教学仪器设备货物类采购项目

2.备案编号：C-SY-JT-202211-B0894-IDN

3.项目编号：[350500]HH[TP]2022003

4.采购内容及要求：

金额单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算 | 允许进口 | 中小企业划分标准所属行业 | 采购包预算 | 采购包最高限价 | 谈判保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 高效液相色谱仪; 1（套）; 300000; 否; 工业. 1-2; 超纯水机; 1（台）; 42000; 否; 工业. 1-3; 紫外可见分光光度计; 6（台）; 198000; 否; 工业. 1-4; 荧光显微镜(倒置); 1（套）; 165000; 否; 工业. 1-5; 石蜡切片机; 1（台）; 70000; 否; 工业. 1-6; 二氧化碳培养箱; 1（台）; 45000; 否; 工业. 1-7; 台式高速冷冻离心机; 1（台）; 35000; 否; 工业. 1-8; 全自动旋转式压片机; 2（台）; 50000; 否; 工业. 1-9; 荧光分光光度计; 1（台）; 198000; 否; 工业. 1-10; 平行合成反应仪; 3（台）; 129000; 否; 工业. 1-11; 实时荧光定量PCR; 1（套）; 120000; 否; 工业. 1-12; 光学显微镜（倒置）; 3（套）; 105000; 否; 工业. 1-13; 光学显微镜（正置）; 3（套）; 45000; 否; 工业. 1-14; 光催化反应器; 1（台）; 62000; 否; 工业. 1-15; 电转化仪; 3（台）; 90000; 否; 工业. 1-16; 雪花制冰机; 1（台）; 18000; 否; 工业. | 1672000 | 1672000 | 0 |

5.采购项目需要落实的政府采购政策：进口产品，适用于（合同包一）。节能产品，适用于（合同包一），按照第 期节能清单执行。环境标志产品，适用于（合同包一），按照第 期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（合同包一）。小型、微型企业，适用于（合同包一）。监狱企业，适用于（合同包一）。促进残疾人就业 ，适用于（合同包一）。信用记录，适用于（合同包一），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。。

6.供应商的资格要求

6.1法定条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购） | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本项目为专门面向中小企业采购项目，不接受非中小企业参与投标。投标人须按本招标文件第七章的格式提供《中小企业声明函》，否则视为资格审查不合格。注：①上述所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。②依据相关规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。③本项目为货物类采购项目，对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。④监狱企业视同小型、微型企业，投标人为监狱企业的，可不提供中小企业声明函，但须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。⑤残疾人福利性单位视同小型、微型企业，投标人为残疾人福利性单位的，可不提供中小企业声明函，但须提供《残疾人福利性单位声明函》。 |

6.3是否接受联合体形式的响应谈判：不接受

※根据上述资格要求，供应商响应文件中应提交的“资格证明文件”相关规定和资料要求，详见竞争性谈判须知前附表和谈判文件第五章。

7.供应商报名期限：详见谈判公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.1如果采购过程中有发出更正公告，采购人将根据实际情况确定是否延长报名期限，则报名截止时间以更正公告中的约定为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))。未报名将导致其不能下载采购文件且响应文件被拒收。

8.获取采购文件时间、地点、方式：

8.1采购文件的提供期限：详见谈判公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：从福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

9.采购文件售价：0元。

10.首次响应文件递交截止时间及地点：详见谈判公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。供应商应在此之前将密封的首次响应文件送达本章第11条载明的地点，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。

11.谈判时间及地点：详见谈判公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

12.竞争性谈判公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起3个工作日。

13.采购人：泉州师范学院

地  址：泉州市丰泽区东海大街398号

联系人：陈燕青

联系方法：15060982707

代理机构：福建恒丰招标有限公司

地  址：泉州市丰泽区东湖街道东湖街金贸大厦B204室

联系人：林潍薇

联系方法：059522336918

附1：提交谈判保证金的银行账户信息

银行账户

开户名称：福建恒丰招标有限公司

开户银行：由供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名成功后根据系统的提示，自行选择要缴交的保证金托管银行

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的保证金托管银行，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号。若投多个合同包将生成多个对应缴交账号。请分别根据所投合同包的保证金要求，进行保证金缴交。

特别提示

1、请供应商务必认真核对账户信息，将谈判保证金款项汇入对应账户，并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。 2、请供应商在转账或电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、合同包：***）的谈判保证金”。

第二章  竞争性谈判须知

第1节  竞争性谈判须知前附表

竞争性谈判须知前附表是对竞争性谈判须知的补充和细化，二者如有矛盾，以前附表中的要求和规定为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.2.1 | 供应商的资格要求：见谈判文件第一章“采购公告/采购邀请书” 资格证明文件资料要求： 明细; 描述. a1投标函. a2单位负责人授权书; 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、供应商为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质响应文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子响应文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。. a3法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明; 投标人是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；投标人是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；投标人是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；投标人是自然人的，则提供自然人的身份证明复印件. a4财务状况报告; 提供会计师事务所出具的上一年度或上一季度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函. a5依法缴纳税收的相关材料; 提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件. a6依法缴纳社会保障资金的相关材料; 提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件. a7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料; 由招标人根据采购需求在第一章“资格要求特定条件”中详细列明. a8参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 1、“重大违法记录”指竞争性谈判供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质响应文件正本中的本声明应为原件。※竞争性谈判供应商应按照谈判文件第五章规定提供。. a9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函(若有); 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明竞争性谈判供应商有行贿犯罪记录的，响应无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则响应无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合谈判文件第五章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a8《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※竞争性谈判供应商应按照谈判文件第五章规定提供。. a10信用信息查询结果. a11投标保证金. 谈判文件第五章对法定资格条件证明资料已有详细规定和要求，供应商按照第五章要求提供。确因国家政府采购新政策规定或项目特点不能适用的或者需要补充增加的，则在特定资格条件中提出具体要求，但不得违反政府采购法律法规。 特定资格条件： 包：1 明细; 描述. 招标文件规定的其他资格证明文件（若有）; 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。. 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）; 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。. 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购）; 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本项目为专门面向中小企业采购项目，不接受非中小企业参与投标。投标人须按本招标文件第七章的格式提供《中小企业声明函》，否则视为资格审查不合格。注：①上述所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。②依据相关规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。③本项目为货物类采购项目，对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。④监狱企业视同小型、微型企业，投标人为监狱企业的，可不提供中小企业声明函，但须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。⑤残疾人福利性单位视同小型、微型企业，投标人为残疾人福利性单位的，可不提供中小企业声明函，但须提供《残疾人福利性单位声明函》。. |
| 2 | 3.2.2 | 是否接受联合体形式的响应谈判：不接受 |
| 3 | 9.1 | 响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。 |
| 4 | 10.1 | 提交谈判保证金： 本项目的谈判保证金详见《采购标的一览表》，数额不得超过采购项目预算金额的2%，提交方式为 ，须于提交响应文件截止时间前到达指定账户为准，是否到达以 为准； 其他约定：无。 |
| 5 | 10.3.1 | 谈判保证金退还的其它要求：无。 |
| 6 | 11.1 | 响应文件的份数 （1）纸质响应文件 ①响应文件正本0 份、副本0份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：将上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子响应文件在可读介质中另存1份。 （2）电子响应文件：详见表2《关于电子竞争性谈判活动的专门规定》 |
| 7 | 14.4 | 谈判过程中可能发生实质性变动的内容： 无。 |
| 8 | 22.2 | 信息公告指定媒体（以下简称：“指定媒体”）： (1)中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 (2)中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※上述指定媒体的有关信息若不一致，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 9 | 23.1 | 本项目监督管理部门： 泉州市财政局。 |
| 10 | 24.1 | 履约保证金： 包号; 履约保证金比例; 履约保证金说明. 1; 2%; 成交人在签订合同前需向采购人缴纳合同金额2%的履约保证金，该保证金在成交人供应的货物全部验收合格，合同约定事项全部履行完毕且无未了事项后，30日内一次性无息退还。. |
| 11 | 25 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： (1)本项目代理服务费由成交人支付。 (2)其他：(1)本项目代理服务费由中标（成交）人支付。 (2)其他：1、1.1网上报名：登录福建省政府采购网泉州分网（泉州市政府采购网）http://61.131.58.48/（自行下载供应商手册，按手册指引操作）。 1.2请投标人及时进行网上报名并提前办理CA。 2、招标代理服务费： 2.1本项目的招标代理服务费由中标人承担，应依据下列代理服务收费标准（差额定率累进法）计算：中标金额（万元）：100以下收取比例：1.5%，100-500：1.1%。 2.2 代理服务费以人民币支付。 2.3 代理服务费的交纳方式：银行转账、电汇或现金。 2.4 服务费缴交账户: 开户行：民生银行泉州鲤城支行 户名：福建恒丰招标有限公司 账号：154454100 3、联系电话：0595-22336918、E-mail: fjhfzb@163.com 4、所有资格证明文件应是最新、有效、清晰的。资格审查小组对投标人所提供的资格类文件仅负审核责任。即使投标人所提交的资格类文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标人中标资格并追究中标人的法律责任。 5、质疑受理的其它要求： a.质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已在福建省政府采购网上公开信息系统上已对本项目进行报名的证明文件（体现报名时间），否则将不被认定为潜在投标人，其质疑将不予受理。【招标文件首次下载之日为质疑人在福建省政府采购网上公开信息系统成功报名之日。】b.质疑人为法人或其他组织的，质疑函需逐页加盖质疑人单位公章；若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，质疑函需质疑人本人逐页签名。否则质疑将不予受理。c.在法定质疑期内供应商须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。d.投标人对本项目招标文件有任何疑议或不认同之处，需在法定时间内按规定提出质疑，否则视为投标人接受招标文件的规定。 6、我司将通过电子邮件方式向参与本项目的所有未中标供应商发送《未中标通知书》电子扫描件，告知其各自的得分及排名情况。投标人授权代表在中标结果公告发布之日起登录各自预留的电子邮箱账号查看。投标人递交投标文件时未填写正确有效的电子邮箱的或未按以上约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃获知结果并自行承担后果。7、解释权：采购人或采购代理机构拥有本项目招标文件的最终解释权。 |
| 12 |  | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 13 | 18.1 | 合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |

表2

| 关于电子竞争性谈判活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）谈判文件中除下述第（2）、（3）款所述之外的内容及其规定适用本项目的电子竞争性谈判活动。 （2）将谈判文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子竞争性谈判活动。 （3）将下列内容增列为谈判文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子竞争性谈判活动，若增列内容与谈判文件其他章节内容不一致，应以增列内容为准： ①电子竞争性谈判活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②供应商应在首次响应文件递交截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子响应文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子响应文件应与纸质响应文件保持一致，并以电子响应文件为准。电子响应文件的分项报价一览表、纸质响应文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 ③若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质响应文件的，应以纸质响应文件为准。 ④供应商根据谈判小组的要求，在谈判过程中以纸质方式签署确认并提交的澄清或说明、解决方案、图纸图表以及最后报价等资料均为补充响应文件，谈判小组将此部分内容通过扫描或拍照或数据录入或附件上传等形式提交到电子平台系统，应保持两者内容一致，并作为补充电子响应文件进行评审。相关纸质响应文件应当存档保留，做为监督或核验时判定内容是否一致的标准。 ⑤供应商应按照福建省政府采购网上公开信息系统要求的评审节点编制电子响应文件，否则谈判小组将按照不利于供应商的内容进行认定。 ⑥关于证明材料或资料： a.谈判文件要求原件的，供应商在电子响应文件中可提供复印件或扫描件，但在纸质响应文件正本中应提供原件（谈判小组将核对纸质响应文件正本，未提供原件的证明材料或资料将被视为无效）；谈判文件要求复印件的，供应商在纸质响应文件中提供原件、复印件、扫描件皆可；谈判文件对原件、复印件未作要求的，供应商在纸质响应文件中提供原件、复印件、扫描件皆可。 b.除本增列内容第⑥点第c项规定情形外，若供应商提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质响应文件正本中应提供原件（谈判小组将核对纸质响应文件正本，未提供原件的证明材料或资料将被视为无效）。 c.有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 d.供应商为非自然人的，应在纸质响应文件正本中提供“单位负责人授权书”原件；联合体形式的供应商，应在纸质响应文件正本中提供“联合体协议”原件，否则视为未按照谈判文件规定提交供应商的资格及资信文件。此项审查谈判小组将核对纸质响应文件正本，并以纸质响应文件为准。 ⑦关于“全称”、“供应商代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子响应文件中，涉及“全称”和“供应商代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子响应文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用供应商的CA证书完成加盖电子印章，否则该响应文件无效，相应供应商的谈判将被否决。 c.在电子响应文件中，若供应商按照本增列内容第⑦点第b项规定加盖其单位电子印章，则出现无全称、供应商代表未签字等情形，不视为该响应文件无效。 ⑧谈判文件接受联合体方式且供应商为联合体的，供应商应以“联合体牵头方”完成电子响应的有关操作（包括但不限于：报名、提交谈判保证金、编制电子响应文件等）。 ⑨参加谈判活动的供应商代表务必携带供应商的CA证书。因未携带CA证书或者福建省政府采购网上公开信息系统平台显示相关供应商未提交谈判保证金或者供应商仅提交电子响应文件但未提交相对应纸质响应文件的，均视同为该供应商未按照要求提交响应文件，其相应的响应文件将被视为无效且被拒绝。 ⑩参加谈判活动的供应商代表应当在规定的谈判地点等待，并根据谈判小组的要求和安排配合相应谈判工作直至结束。提交最后报价程序结束前，如果在场的合格供应商委派的“供应商代表”不是其响应文件中约定的供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人或者供应商代表无故中途退场或者自身通讯中断无法联系或者其他原因离场等造成不能按照谈判小组要求参加谈判的，均视同为该供应商自动放弃相应权利并完全认可谈判小组在谈判活动中公布的各项数据、意见和结论，且该供应商将被退出本项目谈判，其提交的响应文件和报价将被否决。供应商的上述行为后果由供应商自行承担且不影响谈判小组依法开展后续相应电子竞争性谈判活动。 ⑾关于首次响应文件递交截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为报价保证金未提交（即未于首次响应文件递交截止时间前到谈判文件载明的报价保证金账户）的供应商，该响应文件无效，相应供应商的谈判将被否决。 b.有下列情形之一的，该响应文件无效，相应供应商的谈判将被否决,其保证金不予退还： b1不同供应商的电子响应文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同供应商的报价保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3供应商的报价保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他供应商提交的报价保证金。 (12)其他：无。 （与电子竞争性谈判活动有关的其他规定或补充内容可在此处填写）。 |

专项附件：       评定成交的标准和方法

一、谈判小组

1.1采购人根据项目的特点依法组建谈判小组。

1.2谈判小组由采购人代表和评审专家两部分（以下简称“评委”）共3人组成，其中：采购人代表1人由采购人派出，评审专家2人由福建省政府采购评审专家库产生。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人或以上单数组成。

1.3谈判小组负责具体谈判和评审事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

1.3.1评审应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

1.3.2评审应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

1.3.3评审的依据是谈判文件和响应文件，谈判文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

1.3.4谈判小组应按照谈判文件规定推荐成交候选供应商或根据采购人的授权确定成交供应商。

1.3.5评审应遵守下列评审纪律：

①评审情况不得私自外泄，有关信息由采购人或其委托的代理机构统一对外发布。

②对采购人或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体谈判小组成员应按照谈判文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评审中应充分发扬民主，推荐成交供应商候选人或根据采购人授权确定成交供应商后要服从评审报告。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

二、谈判程序

2.1谈判程序按照谈判文件第二章第2节“竞争性谈判须知”第14条“谈判程序以及评定成交的标准”的相关条款规定执行。

2.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。

（谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的项目，则此文本框中用于填写推荐数量和投票细则等内容，由采购人根据谈判项目实际情况进行具体编制和明确规定）

2.3只有资格审查和实质性响应审查均合格且按规定提交最后报价的合格供应商才能参加评定成交的最后价格排序和成交候选人推荐。

三、最低评审价法和成交候选人推荐

3.1谈判小组将采用最低评审价法对提交最后报价的合格供应商的响应文件和最后报价进行评审，并推荐成交候选人。如果谈判项目有多个合同包，则按相应合同包分别进行，具体评审的标准和方法如下：

3.1.1根据财政部及福建省财政厅等有关政府采购文件规定执行价格评审优惠政策，价格扣除规则如下：

包1:

（1）小型、微型企业产品： 无 。

（2）优先类节能产品、环境标志产品： 无 。

c.其他：无。

3.1.2合格供应商提交的最后报价按照上文3.1.1款规定的价格扣除规则计算后，得出的价格称为最后报价评审价。

3.1.3谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，则可以按照最后报价由低到高的顺序提出2名成交候选人。如果成交候选人出现并列相同的最低评审价，则按照以下方式和顺序进行处理：

（1）谈判文件可以约定出现并列最低评审价情形时的优先顺序规则，具体规则为：无。

（2）谈判文件未约定优先顺序规则时，则由谈判小组中的采购人代表从并列最低评审价名单中自行选择确定优先顺序

（3）采购人代表放弃自行选择确定权利的，则通过随机抽取方式确定优先顺序。

四、评审报告

4.1谈判小组完成评审后，应当编写评审报告并提交给采购人。

4.2评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（二）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

（三）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

（四）提出的成交候选人的名单及理由。

4.3评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

五、其他规定

5.1其他规定

5.1.1评审应全程保密且不得透露给任一供应商或与评审工作无关的人员。

5.1.2评审将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

5.1.3若供应商有任何试图干扰具体评审事务，影响谈判小组独立履行职责的行为，其响应无效且不予退还谈判保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

5.1.4根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他谈判程序规定、要求等内容：

无。

第2节  竞争性谈判须知

一、总则

1.适用范围：

1.1适用于谈判文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.定义及要求：

2.1“采购标的”指谈判文件载明的需要采购的货物、服务、工程。

2.2“采购人”指本次采购项目的买方、或业主方、或甲方，具体见谈判文件第一章；“采购代理机构”系指接受采购人委托，组织开展竞争性谈判采购活动的代理机构，具体见谈判文件第一章。

2.3“潜在供应商”按照谈判文件第一章规定进行报名，且有意向参加本项目响应谈判的供应商。

2.4“供应商”指按照谈判文件第一章规定进行报名，且已经提交响应文件的法人或其他组织或自然人。只有适合自然人参与和承接的政府采购项目，供应商才可以是自然人。

2.5“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

2.6“供应商代表”指供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。供应商为自然人的，由本人签字并附身份证明。

3.合格的供应商：

3.1一般规定

3.1.1供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。

3.1.2为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。

3.1.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加政府采购活动。

供应商有责任检查自身情况，在响应文件中对是否违反以上一般规定做出如实声明，否则其响应文件将被否决。

3.2特别规定

3.2.1供应商的资格要求：详见竞争性谈判须知前附表第1项。

3.2.2是否接受联合体形式的响应谈判：详见竞争性谈判须知前附表第2项。若接受联合体形式且供应商为联合体，则联合体各方除了应遵守本章第3.1条规定外，还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合谈判文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的响应谈判。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.2.3若接受联合体形式，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加政府采购活动。若不接受联合体形式，则单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.参与竞争性谈判费用：

4.1除法律法规或采购文件另有规定之外，供应商应自行承担其准备与参加竞争性谈判所涉及的一切费用。

二、竞争性谈判文件

5.竞争性谈判文件的组成：

5.1竞争性谈判文件由下述部分组成：

第一章 采购公告（或采购邀请书）

第二章 竞争性谈判须知

第三章 采购内容及要求

第四章 合同主要条款及格式

第五章 首次响应文件格式

5.2除上述内容以外，采购人、采购代理机构或者谈判小组在采购过程期间对谈判文件所作的澄清、修改或补充，均构成谈判文件的组成部分，对采购人和供应商具有约束力。

6.竞争性谈判文件的澄清、补充或修改：

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清、补充或者修改，澄清、补充或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清、补充或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组将在提交首次响应文件截止时间3个工作日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商，不足3个工作日的，采购人、采购代理机构或谈判小组将顺延提交首次响应文件的截止时间。

6.2提交首次响应文件截止时间前，若采购人发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于竞争性谈判文件的澄清、补充或修改等）作为谈判文件组成部分，对采购人和供应商具有约束力。更正公告作为采购人、采购代理机构或谈判小组通知所有潜在供应商的书面形式，潜在供应商务必随时关注谈判文件中载明的指定媒体，以免遗漏。

三、响应文件编制

7.应标要求

7.1供应商可按照合同包号，对竞争性谈判文件中载明的全部或部分合同包进行响应。对于能够详细列明采购标的技术、服务要求的采购项目，供应商响应时，对同一个合同包内所有的采购内容和要求必须进行完整响应，否则其相应合同包的响应文件将被否决。

7.2供应商代表在同一个合同项下只能接受一个供应商的委托参加响应谈判，否则其响应文件将被否决。

7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容和要求，按谈判文件的规定提供响应文件，并对其所提供的全部资料、承诺和声明的真实性、合法性和准确性负责。

7.4除非竞争性谈判须知前附表另有规定外，供应商提供的响应文件应使用中文文本，若有不同文字文本，以中文文本为准。

7.5响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

7.6除非竞争性谈判须知前附表另有规定外，供应商承诺的报价应以人民币进行报价，合同实施结算时亦以人民币支付；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.首次响应文件的组成：

8.1首次响应文件包括但不限于下列部分：

（1）谈判响应声明

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）谈判保证金凭证

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交符合政府采购政策的证明材料

（8）要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

9.响应文件有效期：

9.1响应文件有效期见竞争性谈判须知前附表第3项，响应文件承诺的有效期不得少于谈判文件载明的有效期，否则其响应文件将被否决。

9.2特殊情况下采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝延长有效期，且其谈判保证金可以退还，但其供应商资格将被取消。同意延长有效期的供应商，不需要也不允许修改其响应文件及谈判承诺，但将要求其相应延长谈判保证金有效期，有关退还和不予退还谈判保证金的规定在有效期延长期内继续有效。

10.谈判保证金：

10.1供应商应在参加竞争性谈判之前按竞争性谈判须知前附表第4项规定的金额、形式等要求提交谈判保证金。谈判文件若接受联合体形式且供应商为联合体的，则由联合体中的牵头方负责提交谈判保证金，其提交的谈判保证金对联合体各方均具有约束力。

10.2谈判保证金为响应文件的重要组成部分之一。谈判保证金用于保护本次谈判活动免受供应商的违约或失信行为而引起的风险。未按规定提交谈判保证金的，其响应文件将被否决。

10.3谈判保证金退还：

10.3.1采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外（比如：采购人委托代理机构组织谈判采购，成交的供应商未向采购代理机构出具已签订合同证明材料，造成谈判保证金退还时间延误的结果，由成交的供应商自行承担和谅解等）。未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。关于谈判保证金退还的其它要求见竞争性谈判须知前附表第5项。

10.3.2质疑或投诉涉及的供应商，若其谈判保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后，且没有发生法律法规或者谈判文件规定的不予退还谈判保证金情形，则由采购人或采购代理机构给予及时退还。

10.4如果供应商发生以下任何一种情况时，其谈判保证金将被不予退还：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)供应商在提交最后报价后要求退出谈判的；

(6)供应商假借以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

(7)国家法律法规以及谈判文件中规定的其他谈判保证金不予退还的情形。

上述不予退还谈判保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。

11.纸质响应文件基本编制要求：

11.1供应商须编制由本须知规定组成的响应文件正副本份数详见竞争性谈判须知前附表第6项。响应文件正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，副本可以用正本的完整复印件。响应文件封面上应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本内容如有不一致，则以正本为准。

11.2响应文件应由供应商代表签字并加盖公章。供应商代表如果不是竞争性谈判须知中定义的“单位负责人”，则其响应文件中还必须提供“单位负责人授权书”。

11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章或由供应商代表签字确认。

11.4供应商应提交证明其拟提供货物、服务或工程符合谈判文件要求的技术和商务响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并对拟提供的货物、服务或工程的主要内容进行详细描述。

12.纸质响应文件的密封、标识、签署和提交（除谈判文件相应章节已有规定之外，电子竞争性谈判活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。）

12.1供应商应当将响应文件密封包装提交，并在外封套上标识项目名称、项目编号、供应商单位名称以及“于         之前（指首次响应文件递交截止日期及时间）不准启封响应文件”的字样；采用邮寄方式提交响应文件的，其外包装上也必须按前文要求做好标识内容和字样，且供应商还应当主动向采购人或采购代理机构确认邮件收递情况。由于供应商未按照要求对其提交的响应文件进行密封、标识、邮寄确认等，由此可能产生的后果（包括拒收、误放、遗漏或提前拆封等情形），将由供应商自行承担相应结果，采购人或采购代理机构不承担责任。

12.2供应商应当在谈判文件规定的提交响应文件截止时间前，将首次响应文件密封送达谈判文件规定的指定地点。在截止时间后送达的首次响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组将不予接收。

12.3供应商在首次响应文件递交截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构或谈判小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性谈判须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构或谈判小组将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构或谈判小组不接受供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。

12.4供应商在谈判过程中根据谈判小组要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正响应文件以及最后报价响应文件等资料，均应由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性谈判须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章。

12.5除《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形外，首次响应文件递交截止时间后，提交响应文件的供应商不足三家的，本次竞争性谈判活动终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织采购或者采取其他方式采购。

四、竞争性谈判

13.评审和谈判基本准则

13.1对所有供应商的评审和谈判，都采用相同的程序和标准。

13.2谈判及评审过程将严格按照谈判文件的要求和条件进行，谈判小组将根据供应商的响应文件，按谈判文件规定的谈判程序和评定成交标准进行评审和谈判，并推荐成交候选人。

14.谈判程序以及评定成交标准

14.1采购人将根据项目的特点依法组建谈判小组。谈判小组将根据谈判文件规定的程序、评定成交标准等内容对供应商进行评审、谈判。

14.2 在进入谈判阶段之前，谈判小组将对供应商提交的首次响应文件中资格证明文件以及其他响应文件是否对谈判文件的要求作出实质性响应进行审查。如果供应商资格审查和实质性响应审查不合格，则其响应文件将被谈判小组否决，按无效处理，不进入谈判阶段，谈判小组将告知有关供应商。

14.2.1供应商有下列情况之一者，其提交的响应文件将被视为未实质性响应谈判文件要求，谈判小组将否决其响应文件，按无效处理：

(1)响应文件中提供的资格证明文件不全的；

(2)响应文件未按谈判文件规定由供应商代表签字，或未按谈判文件规定加盖供应商单位公章的；或供应商代表未获得有效授权的；

(3)供应商未按谈判文件规定提交谈判保证金的；

(4)响应文件有效期不满足谈判文件要求的；

(5)响应内容与谈判采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交供应商合同项下的义务；（由于谈判项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）；

(6)响应文件中附有采购人无法接受的条件的；

(7)不符合谈判文件中规定的其它实质性条款（比如：报价超过了谈判文件规定的最高限价）。
  14.2.2其他情形
   包：1
包一般情形
         无

技术符合性

明细

符合招标文件要求

商务符合性

明细

符合招标文件要求

附加符合性
         无

价格符合性

谈判小组决定供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

14.3谈判小组在对供应商进行响应文件资格审查、实质响应性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

14.4只有资格审查和实质性响应审查合格的供应商才能进入谈判阶段。谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的合格供应商平等的谈判机会。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。谈判过程中对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。根据采购项目的特点和需要，在谈判过程中可能发生实质性变动的内容详见竞争性谈判须知前附表第7项。

14.5合格供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求提交补充响应文件（首次响应文件中已经提交过的如资格证明文件等资料，不用重新提供），并由供应商代表签字或加盖供应商单位公章。供应商代表如果不是竞争性谈判须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.6谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。

14.7谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，具体推荐数量和投票细则等内容按照“竞争性谈判须知前附表”中专项附件：“评定成交的标准和方法”的相关条款规定执行，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。

14.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如果供应商的最后报价明显低于其他最后报价，使得其最后报价有可能影响商品或服务质量或者不能诚信履约的，供应商应当按照谈判小组要求，在规定时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明其报价合理性的，谈判小组可以做无效响应文件和无效报价处理。

14.9谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，则可以按照最后报价由低到高的顺序提出2名成交候选人。如果成交候选人出现并列相同的最低评审价，则相应处理方式按照“竞争性谈判须知前附表”中专项附件：“评定成交的标准和方法”的相关条款规定执行。

14.10供应商提交的响应文件和资料将给予保密，但不退回（有关证件或证照的原件除外）。

五、合同授予

15.授予合同的准则：

15.1除不可抗力等因素外，合同将授予响应文件符合竞争性谈判文件要求，能够圆满地履行合同，且被谈判小组推
荐为第一成交候选人的供应商。

15.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

15.3为维护国家利益和社会公共利益，最低报价不是被授予合同的绝对保证。

16.确定成交供应商：

16.1采购人委托代理机构组织竞争性谈判采购活动的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

16.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价评审价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价评审价最低的供应商为成交供应商。

17.成交通知:

17.1采购人或者采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还将公告采购人和评审专家的推荐意见。

17.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，均应当承担相应的法律责任。未成交供应商对成交结果公告如果有异议的，应当自成交结果公告刊登之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，有关质疑、投诉的相关规定和要求，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、有关财政部规章等法律文件规定执行。

18.签订合同：

18.1采购人与成交供应商应当自中标通知书发出之日起30个日历日内。按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。根据项目的特点和需要，采购人如果对签订合同的时间期限、地点有特别要求的，可以在成交通知书中进一步明确，成交供应商应当按照成交通知书的规定和要求，及时与采购人签订合同。

18.2竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及其有关澄清承诺文件等，均为签订政府采购合同的依据和组成部分。

18.3采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

六、询问、质疑与投诉

19.询问

19.1潜在供应商或供应商对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

20.质疑

20.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时效内提出，并符合下列条件：

20.1.1对谈判文件提出质疑的，质疑人应为潜在供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。提出质疑的供应商应当是直接参与所质疑项目采购活动的供应商。

20.1.2质疑人应提交质疑函原件。

20.1.3质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等；适合自然人参加谈判的政府采购项目且质疑人为自然人的，质疑人提供本人的身份证复印件。质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照或者组织机构登记证件复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④质疑人自身权益受到损害的事实依据和证明材料，至少包括：

a1所质疑的具体事项事实存在的证明材料；

a2所质疑的具体事项事实导致质疑人自身权益受到损害的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规，损害自已合法权益等证明材料；

备注：若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于应当保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑤针对质疑事项提出的明确请求和法律依据，

前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购人或采购代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停采购活动、修改谈判文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新采购等，质疑人提出质疑请求还应当对相应的法律依据进行说明。

⑥提出质疑的日期以及质疑人代表联系方式，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

20.2对不符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照下列规定进行处理：

20.2.1超过质疑时效提交的或者质疑人不是直接参与所质疑项目采购活动的供应商，书面告知质疑人其质疑不成立的原因和理由。

20.2.2质疑函内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在政府采购法及实施条例规定的时效内重新提交质疑函原件。质疑人拒不修改或补充的，则采购人或采购代理机构应当在质疑答复期内书面告知对方质疑不成立的原因和理由。

20.2.3质疑人修改、补充质疑函超过质疑时效提交的按20.2.1款处理。供应商提交质疑函时，要认真阅读本章第20条关于质疑的相关规定，以免内容或资料不齐，需要修改补充而延误时间。

20.3对符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

21.投诉

21.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向谈判文件中载明的监督管理部门投诉。

21.1投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

七、有关信息公告和监督部门

22.政府采购信息公告媒体

22.1本项目的有关信息，包括但不限于采购公告、更正公告（若有）、谈判文件、谈判文件的澄清或修改（若有）、成交公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在谈判文件载明的指定媒体发布。潜在供应商或供应商务必随时关注，以免遗漏。

22.2信息公告指定媒体：详见竞争性谈判须知前附表第8项。

23.监督管理部门

23.1谈判采购活动的监督管理部门详见竞争性谈判须知前附表第9项。

八、根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容

24.履约保证金

24.1采购人可以根据项目特点和需要，确定是否要求成交供应商在合同签订前，按照谈判文件规定的时间、形式、金额提交履约保证金，履约保证金的数额不超过中标合同金额的10%，具体详见竞争性谈判须知前附表第10项规定。

24.2谈判文件要求在合同签订前提交履约保证金，如果成交供应商无故拖延或者拒不提交履约保证金的，则视为成交供应商拒绝与采购人签订合同，该成交供应商将承担违法行为的法律责任。

25.其他新增内容：

根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容详见竞争性谈判须知前附表第11项。

第三章  采购内容及要求

一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）

本项目购置的高效液相色谱、荧光分光光度计和紫外可见分光光度计是中国药典中最常用到的光谱分析手段。纯水机、制冰机和切片机等是药物样品预处理必须使用到的基础配套设备，高速离心机、二氧化碳培养箱和定量荧光PCR是生物制药微生物培养过程中需要用到的样品处理设备。平行合成反应仪和光催化平行反应仪也是药物合成最新的反应技术设备，此次申购的专业设备仪器适用于制药工程专业的相关配套教学实验内容的开展。

二、技术和服务要求

| 合同包 | 品目号 | 商品名 称 | 参数及规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1-1 | 高效液相色谱仪 | 1.输液泵： 1.1泵类型：低脉动高精度串联式双柱塞高效液相色谱泵 1.2混合溶剂数：二元高压梯度混合 1.3流量范围：0.0001～10.0000 mL/min，设置步长：0.0001mL/min 1.4、流量准确度：≤±0.2% 1.5、流量稳定 性：≤0.05% 1.6、最高工作压力：90MPa 1.7、压力脉动：≤0.07MPa 1.8、压力显示误差：≤2%或±0.3MPa（取大值） 1.9、梯度组成比例：0～100%（可设定范围），增量0.01% 1.10、梯度混合精度：≤0.1% 1.11、梯度混合准确度：±0.5%，不随反压变化 1.12、通讯方式：网络通讯 1.13、漏液报警：具有安全特性的漏液传感器，双漏液传感器； 1.14、限压报警：高压、低压限制，0～90MPa可设定 1.15、柱塞清洗：不清洗、间歇清洗、持续清洗，可编程；清洗隔膜泵免维护； 1.16、清洗功能：在线柱塞清洗（开机/可编程） 1.17、柱塞密封：采用两级悬浮传动技术，采用驱动悬浮技术，结合优质泵头的悬浮术塞杆设 计，延长密封圈使用寿命。 1.18、脉动阻尼：采用全新设 计的脉动阻尼器结合高压混合系统，实现稳定输液 1.19、流量双校正功能：全范围流量压缩系数和流动相调整系数分段线性调节功能; 1.20、混合设 计：多级微孔设 计和迷宫设 计，使得混合更均匀，可满足1:99的双流路混合应用（需提供材料混合器设 计图及应用实验效果图佐证） 2.自动进样器： 2.1、样范围：0～100uL 2.2、进样方式：满环进样、无损进样、有损进样 2.3、进样重复性：＜0.2% 2.4、进样线性：R2＞0.999 2.5、样品残留：＜0.002% 2.6、样品瓶数量及规格：2mL样品瓶120位；兼容4.0mL样品瓶及96孔板 2.7、最高耐压：90MPa 2.8、进样速度：最快10s以下 2.9、通讯方式：网络通讯 2.10、进样针：采用侧开孔防堵塞设 计，具有穿刺功能（需提供设 计图及实物图佐证） 2.11、漏液报警：具有安全特性的漏液传感器，双漏液传感器 2.12、进样针清洗：进样前后任意设定；针外壁及内壁清洗功能 2.13、进样触发功能：数字模式，模拟模式 2.14、样品预处理功能：自动稀释、自动衍生功能可编程 2.15、工作方式：XYZ定位，托盘与进样针同时运行，提高进样速度 3.柱温箱： 3.1、控温温度范围：室温+5～85℃ 3.2、加热方式：空气循环加热，减小温度梯度，使柱温箱腔体内部温度更均匀 3.3、最高报警温度：90℃ 3.4、温度精度：≤0.1℃ 3.5、温度准确性：±0.1℃ 3.6、升温温度时间：＜30min 3.7、温度冲程：＜1.0℃ 3.8、色谱柱容量：容纳3支300mm色谱柱；2个色谱柱切换阀。 3.9、漏液报警：具有安全特性的漏液传感器，双漏液传感器 3.10、温度报警：防止过热保护元件 4、二极管阵列型检测器： 4.1、光源：氘灯 4.2、波长范围：190～800nm 4.3、波长校验：开机自检波长校验功能，氘灯656.1nm特征谱线；多点标准物质波长校准，提高波长准确性 4.4、阵列分辨率：1.2nm/0.6nm 4.5、光谱分辨率：2.4nm（狭缝100um） 4.6、波长准确度：±1nm 4.7、波长重复性：≤±0.1nm 4.8、漂移：≤2.0×10-4 AU/h 4.9、噪音：≤±1.0×10-5 AU 4.10、线性：≥2.0AU 4.11、检测池：分析池（光程：10mm，池体积：11μL） 半微量池（光程：5mm，池体积：2.5μL） 4.12、检测池耐压：8Mpa（1160psi） 4.13、最小检测浓度：≤7.0×10-9 g/mL 4.14、采样频率：2～20Hz可调 4.15、曝光时间：25～100ms可调 4.16、参比波长：190～800nm灵活设置，拓宽用户使用需求 4.17、滤波功能：全新滤波方式，增强低频采集频率信噪比，提高检测灵敏度 4.18、波长通道：四通道 4.19、光路设 计：特有的离轴非球面反射镜系统光路，减小像差，消除像散。 4.20、检测池管路：1/32"连接管路,保证低死体积； 4.21、光源更换：光源可前置更换； 4.22、电源控制：全开关电源控制系统，可实现线性电源低纹波，低噪音； 4.23、屏蔽设 计：采用星型接地系统，保证检测器的良好接地，弱信号完美采集； 4.24、风道设 计：采用独立风道系统设 计，光电腔室、热源腔室隔离，以保证检测器低漂移； 4.25、漏液报警：具有安全特性的漏液传感器，双漏液传感器； 5、软件操作系统： 5.1、操作系统：中英文两种语言，支持Windows 7及更高版本 5.2、完善的序列分析，双向实时反馈,完全满足国家GMP要求。 5.3、安全性支持：系统管理功能可满足各种工作流程的安全性需求。提供了对数据库中存储的分析数据的多级访问管理和电子审批。 5.4、数据存储：具有可升级的完备的数据库存储功能，安全性符合CFDA要求 5.5、报告格式：可任意编制组合不同项目定制报告，也可选择报告模板 5.6、用户管理：管理员、审核员、分析员等用户角色管理，对设置、新建、编辑、查看、控制等权限进行设置和管理。 5.7、控制功能：可以同时控制4套仪器或者设备。 5.8、密码安全：密码具有有效期设置、最小长度设置及警告天数设置功能。 5.9、可选择放弃采集后生成色谱图。 5.10、可设置登录对话框中禁用用户名列表。 5.11、可设置文件变更强制填写变更原因。 5.12、可实时监控并采集压力、温度等辅助信号。 5.13、消耗品管理：可查看消耗品使用数据，并管理消耗品更换记录。 5.14、数据搜索：可在数据树形目录下根据时间区间和文件名模糊查询功能。 5.15、SST结果表对选择参数计算平均值及RSD，系统自动判断结果是否在规定范围内，并显示判断结果。 5.16、批处理功能：可选择谱图对方法、积分、打印、导出等进行批量变更处理。 5.17、故障诊断：软件具有故障诊断与报错功能，可根据故障编号对应故障位置。 5.18、完善的序列分析，双向实时反馈,完全满足国家GMP要 6、桌面型通风柜： 6.1、桌面型通风柜：全钢结构，带上下推拉窗 7、实验台： 7.1、实验台：尺寸5000*750*850mm，台面采用12.7mm实芯理化板，台面板依据“GB/T 17657-2013”检测方法，“密度”检测结果需≥1.54g/cm3，“板面握螺钉力”检测结果达到≥3400N（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件） 8、仪器专用台式电脑（含仪器软件操作系统）： 8.1.处理器：intel i5 8.2.内存：≥8GB 8.3.硬盘空间：≥1T 8.4.显示器：≥21.5寸 9、配置： 输液泵1台；自动进样器1台；柱温箱1台；二极管阵列型检测器1台；软件操作系统1套；桌面型通风柜2个；实验台 1座，仪器专用台式电脑 1套；溶剂瓶托盘1个；C18色谱柱3根；系统工具包1个；无色溶剂瓶2个；抽滤系统1套；流动相瓶安全盖/废液安全盖套装1套 | 套 | 1 | 300000 |
| 包1 | 1-2 | 超纯水机 | 1、产水量（25℃）：≥20 L/H ，瞬间取水量1.5～2 L/min 2、RO纯水指标：电导率≤1μs/cm @25℃；有机物去除率＞99%；微粒和细菌去除率＞99%；吸光度（254 nm，1cm光程）≤0.001；脱盐率：96%～99%；蒸发残渣（105±2℃）≤1.0 mg/L；可氧化物质（以O计）≤0.08 mg/L；可溶性硅（以SiO2计）≤0.02mg/L；UP超纯水指标：电阻率18.25 MΩ.cm@25℃；可溶性硅（Si02计）<0.01mg/L； 3、整机表面光洁、平整，内部各部件密封性能好，带电线路与非带电零件或外壳间的绝缘电阻≥100 MΩ；整机电路系统采用最先进电磁兼容技术，带电线路与非带电零件或外壳间的绝缘电阻≥100 MΩ；整机电路系统采用最先进电磁兼容技术，带电线路和外壳间承受50Hz、1250V，2min以上的耐压试验，抗干扰能力强，提供相关证明 4、主机配有185nm和254nm的UV双波长紫外消解系统；终端囊式精制过滤；MG热原去除装置 5、整机全自动且智能化控制，微电脑PLC、DSP芯片CPU嵌入式设 计，三种操作系统可随意切换 6、配置：主机1台，30升无菌纯水箱1个，远距离移动取水手臂1套；预处理滤芯1套；CFS模块1套；PFS模块1套；CRF模块1套；囊式终端过滤器1套 | 台 | 1 | 42000 |
| 包1 | 1-3 | 紫外可见分光光度计 | 1、波长范围：190～1100nm 2、光谱带宽：2nm 3、波长准确度：±0.5nm 4、波长重复性：≤0.2nm 5、光度准确度：0.3%T (0～100%T)、±0.002A(0-0.5A)、±0.004A(0.5～1A) 6、光度重复性：≤0.15%T (0～100%T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5～1A) 7、杂散光：≤0.05%T＠220nm , 360nm 8、稳定 性：±0.001A/h ＠500nm 9、基线平直度：±0.0015A 10、噪声：±0.0005A 11、显示方式：320*240分辨率大屏幕液晶显示 12、工作方式：T,A,C，E 13、扫描速度：高、中、低三档可选，最高3800nm/min 14、波长设置方式：自动 15、显示范围：0～200%T，-4.0～4A 16、检测器：优质硅光二级管 17、光源：优质长寿命钨灯、氘灯 18、键盘：薄膜数字式按键 19、仪器专用台式电脑（含仪器软件操作系统）： 19.1.处理器：intel i5 19.2.内存：≥8GB 19.3.硬盘空间：≥1T 19.4.显示器：≥21.5寸 20、配置要求： 20.1、其中3台紫外可见分光光度计要求双光束配置，配套软件1套、石英比色皿4个、玻璃比色皿4个。 20.2、其中3台紫外可见分光光度计要求单光束配置，配套软件1套、仪器专用台式电脑1套、打印输出系统1台、石英比色皿4个、玻璃比色皿4个。 | 台 | 6 | 33000 |
| 包1 | 1-4 | 荧光显微镜(倒置) | 1、光学系统：CCIS无限远色差校正光学系统。 2、红外感应：机身上的红外感应器可以感知是否有用户在显微镜前工作，如果用户离开显微镜 15 分钟，仪器的电源会自动关闭；而当用户返回时，感应器收到信号，将自动重新开启电源。为实验室使用提供了更加安全保障。 3、观察筒：三目观察筒45度倾角可以360度旋转；双目镜筒瞳距 48-75 mm。 4、目镜：标准配置的高眼点设 计以及超大视场10X/22目镜，视场直径为≥22mm。双目视度可调，使双目观察更加容易。目镜视度调节 +/- 5。 5、物镜：标配物镜新一代平场消色差 4x（N.A.≥0.10，W.D.≥12.6mm），10x（N.A.≥0.25，W.D.≥4.1mm）, 20x（N.A.≥0.30，W.D.≥4.7mm）, 40x（N.A.≥0.50，W.D.≥3.0mm）。 6、物镜自动记忆：编码 5 孔转换器增加了新的亮度记忆功能，当转换到相对应的物镜时，系统会存储最后一次亮度设置；不需要在转换物镜倍数时重新调节照明。 7、载物台：载物台尺寸 (mm) ≥200 X 239。 9、调焦机构：粗微调同轴，左、右两侧均有粗微调节手轮。行程≥10mm，微调最小格值0.002mm；松紧可调，工作台上限位置可调节，带定位装置。 9、聚光镜：配有超长工作距离的N.A.0.30(72mm)聚光镜，精确限位设 计，确保更为准确的观察高度；采用燕尾导轨、齿轮齿条的结构控制升降。 10、照明：采用6V/30W的柯拉照明系统，并且可通过外置式调节装置调节灯丝中心从而调整照明方向。显微镜机身设 计有亮度指示灯方便显示光照的强弱。 11、光源互换设 计：30W卤素灯和 3W LED可互换。 后置式的荧光装置主体设 计。 13、可同时安装两个荧光滤色片组，配有视场光栏，可调中，预留一个32mm的滤色片插位，配有遮光板，100W汞灯电源荧光光源，自带寿命时间显示，带复位按键。荧光滤光片组：B激发滤光片组(MB-1)、G激发滤光片组(MG-1)。 14、滤色片：标准配置？45 mm兰色滤色片。 15、与主机统一的数码成像系统 15.1、传感器类型：SCMOS 15.2、靶面：2/3" 15.3、感光对角线大小：11.1mm 15.4、像素数量：5.0MP 15.5、分辨率（像素）/帧率：2448 X 2048 @ 68.3fps ;1224 X 1024 @ 175.8fps 15.6、像素大小：3.45μm x 3.45μm 15.7、快门类型：全局快门 15.8、数据接口：USB 3.1 15.9、曝光时间：7us～2sec 15.10、使用条件：从-10到+ 60摄氏度非冷凝 15.11、最大信噪比：0.1 mV @ 1/30 sec 15.12、灵敏度：1146 mV @ 1/30 sec 15.13、支持设备：TWAIN, SDK and DirectShow Driver 15.14、支持系统：Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux UBUNTU1604 or higher 15.15、适配接口：CS-Mount 16、仪器专用台式电脑（含仪器软件操作系统）： 16.1.处理器：intel i5 16.2.内存：≥8GB 16.3.硬盘空间：≥1T 16.4.显示器：≥21.5寸 17.配置：主机1套、仪器专用台式电脑1套 | 套 | 1 | 165000 |
| 包1 | 1-5 | 石蜡切片机 | 1、切片厚度：0.5～100微米 2、修片厚度：1～600微米 3、样本夹头最大垂直行程：70±1毫米 4、样本夹头最大水平行程：30±1毫米 5、样本夹头回缩：5～100微米可调，可关闭 6、夹头驱动方式：步进电机驱动 7、配重方式：铅块配重，非弹簧配重 8、自动注油系统：包含 9、休眠功能：机器15分钟内未操作，自动进入休眠状态 10、修块模式：3种，其中必须含小手轮(非旋钮)辅助修块模式 11、小手轮：机器左侧的小手轮可换向：小手轮顺时针转动夹头前进/逆时针夹头后退，或者顺时针后退/逆时针前进 12、安全锁定功能：大手轮可最高点锁定和任意位置锁定 13、样品角度可调整范围：有零位显示，水平方向：±8°垂直方向：±8° 14、标本钳：夹头和角度调节装置之间，有一个带燕尾滑块的快装装置，方便从侧面快速更换或拆卸夹头 15、显示：液晶显示，非电子管显示 16、搬运把手：机器后部有可折叠搬运把手，方便搬运。 | 台 | 1 | 70000 |
| 包1 | 1-6 | 二氧化碳培养箱 | 1、采用微电脑温度控制器，适用于细胞、组织、微生物等培养 2、气套式加热系统，加热迅速，温度.湿度恢复速度快 3、内部容积≥151L 4、最低温度控制范围为室温+5℃ 5、Pt1000温度传感器，温度控制精度（℃）：±0.1℃，带独立传感器的超温保护装置 6、标配环境温度传感器，环境温度监测功能，可根据外界温度调整门加热的功率 7、90℃湿热灭菌系统，灭菌彻底，有效地清除细菌、霉菌、真菌孢子和支原体 8、CO2浓度传感器具有自动启动功能，自动校准，保证CO2浓度的高精确性 9、CO2进气口配备HEPA高效过滤器，对粒径≥0.3μm颗粒物过滤效率为99.998％ 10、内腔及附件不锈钢采用特殊电化学处理 11、标配3扇小玻璃内门，减少对箱内环境的影响，关门后快速恢复培养环境 12、倾斜式的底盘水库式设 计结构，非增湿盘,增加蒸发面积,相对湿度:≥95%，湿度恢复速度快 13、具有独特循环风道设 计，非自然对流，保证温度、湿度、CO2浓度的均一性 14、具有玻璃门加热或外门加热功能，有效避免玻璃门上产生冷凝水 15、可配4个接口的钢瓶自动切换装置，同时接4个钢瓶，可自动切换 16、标配虹吸泵，清洁方便 17、可堆叠摆放，节省实验室空间 18、配置：主机1台，二氧化碳钢瓶（含气体）2个。 | 台 | 1 | 45000 |
| 包1 | 1-7 | 台式高速冷冻离心机 | 1、5寸高灵敏度、高清触摸屏控制，操作简便，显示直观，直接输入设置参数数值，可快速设置参数，快捷、方便。 2、最多可选中五组程序，实现阶梯离心，使实验可以多元化、多步骤一次完成。 3、可以设置100组程序，并可对每组程序进行简易命名，便于调取与区分不同实验，实现实验的可重复性。 4、11档加速，12档减速档位，第10档可以自定义加速、降速时间，防止样品二次悬沉，使离心效果达到最佳。 5、一键启动预冷程序，预冷参数可以根据转子不同进行自定义设置；并且可以实现预约预冷，节约时间。 6、运行记录、故障记录自动保存，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。 7、交流变频电机，无碳粉污染，免维护，使用寿命长、转速控制精度准。 8、最高转速：≥15000r/min 9、最大相对离心力：≥21532xg 10、最大容量：12x5ml 11、转速精度：±10r/min 12、定时范围：1s-99min59s、1in-99h59min 13、温度设置范围：-20℃～40℃ 14、温控精度：±1℃ 15、整机噪声：≤65dB(A) 16、配置：主机1台、0.2ml、1.5ml、5ml角转子各1套 | 台 | 1 | 35000 |
| 包1 | 1-8 | 全自动旋转式压片机 | 1、冲模数：≥5； 2、最大压片压力：≥40KN； 3、最大充填深度：≥15mm； 4、最大压片厚度：≥6mm； 5、最大压片直径：≥13mm； 6、转盘转速：≥30 转/分； 7、最大生产能力：≥9000片/时； 8、机器外形尺寸：≥480*650*1140mm； 9、机器净重：≥250kg； 10、主电机功率：2.2KW，220V，50HZ。 | 台 | 2 | 25000 |
| 包1 | 1-9 | 荧光分光光度计 | 1、环境条件： 1.1电源电压：220V，50Hz 1.2温度：15～35℃ 1.3相对湿度：45～80% 2、主机功能：可测荧光、磷光、磷光寿命，化学/生物发光；三维扫描；波长扫描；三维时间扫描；时间扫描测量；定量分析；可连接积分球进行绝对量子产率测试；可升级进行单波长和双波长细胞内钙离子的测定。 3、技术指标 3.1灵敏度：S/N ≥1000（RMS）峰值噪声；S/N ≥15000（RMS），背景最低噪声； S/N ≥300（P-P）； 3.2标准荧光池最小样品量：≤0.6ml（使用标准10mm方形样品池） 3.3狭缝方式：水平狭缝；以得到更高的可检测光通量，即使用10ml常规样品池也可进行样品量低至0.6ml的测试，不需要使用挡光垫片等附件。 3.4光源：≥150W 的连续氙灯光源，使用寿命≥1000h 3.5测光方式为单色光检测器比值计算法而非光电倍增管电极反馈法。单色器：机刻凹面衍射光栅，激发侧闪耀波长：300nm，发射侧闪耀波长：400nm（提供官方彩页证明） 3.6测量波长范围（EX/EM）：200到900nm，零级光 3.7光谱通带：激发侧：1/2.5/5/10/20nm；发射侧：1/2.5/5/10/20nm；五级切换，满足宽范围的测试需求。 3.8光谱分辨率：≤1.0nm 3.9波长准确性：≥1.5nm 3.10波长扫描速度：30/60/240/1200/2400/12000/30000/60000nm/min 3.11波长驱动速度：≥60000nm/min 3.12响应时间：从0～98%：0.002/0.004/0.01/0.05/0.1/0.5/2/4S 3.13光度计的显示范围：-9999～9999 3.14具有自动快门控制功能，可自动快门打开和关闭，可自动脉冲照射和同步检测。 3.15自动预扫描功能，优化未知样品的测量条件 3.16具有6 数量级以上的动态范围，并具有自动增益功能，可以使用相同检测条件实现从低到高的荧光强度检测。 3.17具有标准磷光检测功能。 3.18 水浴恒温支架温度范围 5～60℃；使用外置的温控水浴系统，可保持10mm样品池恒温； 3.19测量及数据处理：主机由FL Solution软件控制，在Windows环境工作。带有荧光标准化功能。发光强度、激发和发射波长、光谱带宽均可由monitor 实时显示。光谱或时间数据均实时显示并可自动存盘。有对储存数据的算术运算功能，包括四则运算，平滑功能，1－4阶导数，求面积，求峰值等，可进行单波长和双波长细胞内钙离子的计算。 3.20.可选配多变量分析软件处理大量的数据，通常荧光指纹谱包含混合组分。通过执行平行因子分析，三维荧光光谱的发光峰可以被区分成特定数量组分，这样非常容易进行平行因子分析，每个组分可以显示比例，代表每个样品的含量。 3.21工作系统：处理器：intel i5；内存：≥8GB；硬盘空间：≥1T；显示器：≥21.5寸 4.配置： 4.1、荧光分光光度计主机一台 4.2、150W的连续氙灯光源一个 4.3、液体样品支架一套 4.4、水浴恒温支架一套 4.5、比色皿一对 4.6、工作系统及软件一套 | 台 | 1 | 198000 |
| 包1 | 1-10 | 平行合成反应仪 | 1、反应位点：10组（第 11#为空白测温点） 2、反应器一：20ml（小管径、100%透光反应管） 3、适用体积：1～15mL（室温、加热、回流、准封管） 4、适用反应：搅拌反应、加热反应、回流反应、准封管反应、无水无氧反应、加气反应 高温参数： 1、加热单元：智能安全加热器 2、控温单元：精密智能探针 3、控温技术：内部控温+平行控温+电子双重控温 4、独立温区：1 个控温区（加热模组为标配） 5、加热范围：RT～220℃ 6、加热效率：8℃/min（10 个 5mL 乙醇、20～100℃） 7、控温精度：±0.5℃（高温模式） 8、平行精度：±0.5℃（高温模式） 9、封管实验：是（准封管、微回流下的准封管） 10、过夜实验：是（过夜温度≤120℃） 11、回流实验：是（回流效率≥98%、乙醇在 80℃ 加热回流 48h 损失率≤2%） 12、冷却降温： 是（需外接冷却循环水，面板式集成浮子水流计） 搅拌参数： 1、搅拌方式：同步环绕磁力搅拌 2、搅拌速度：0-1500rpm 3、搅拌子一：是（橄榄型*L14mm*220℃） 物料添加参数： 1、适应物料及粘度：小粘度液体或分散型固体 2、无水无氧液体加料：是（注射器穿刺进样） 3、无水无氧固体加料：是（氮气流保护下零损耗微量进样或氮气流保护投放称量皿）） 4、可进手提箱加料： 是（反应管整体进手套箱） 5、无水无氧样品采集：是（在线微创取样） 6、穿刺密封塞：是（洁净密封塞可反复穿刺、可重复使用、环保节约） 7、二次密封功能：是（独有密封塞穿刺针眼密封、确保封管气密性） Schlenk 技术参数： 1、反应器密封方式：锥度硬密封(零耗材密封) 2、反应管连接方式：华式快速连接器（全新设 计快速安装和双截止、任意操作） 3、Schlenk 操作面板：是（简单易用的模块化气体置换平台） 4、微正压 Schlenk 线：是（模拟手套箱正压系统、配备优质储气囊） 5、反应气 Schlenk 线：是（惰性气体反应气体任意切换） 6、惰性气 Schlenk 线：是（惰性气体反应气体任意切换） 7、反应气源供给方式：钢瓶供气 8、惰性气源供给方式：钢瓶或通风橱供气 安全相关参数： 1、可视化防护罩：是（安全防护、抗环境干扰） 2、安全防爆功能：是（安全防护罩） 3、充气压力： ≤1atm（通过减压 Schlenk 导入容器的压力） 4、耐受压力： ≤4atm（溶剂自我产生压力后，在封管反应时玻璃容器能耐受的最高压力） 5、最高真空度: 0.09mbar（单点可达，需自备高品质真空油泵） 6、过热保护：是（50～360℃ 任意设置，高于设定温度将自动断电） 7）快速悬停：是（快速脱离热源、紧急停止反应、垂直操作理念） 其它参数： 1、仪器外观：银色耐腐铝合金外壳（美观大气、耐腐蚀防护） 2、定时功能：是（可在 0～99h 对控温和搅拌进行倒计时） 3、质量体积：22kg/D*W*H=45*35*65cm 4、防护级别：Ip42 5、功率电源：650W，Ac220-240V，50/60HZ 6、工作环境：环境温度: 0～35℃，相对湿度: 80% 7、噪音大小：70dB 8、成套附件:是 | 台 | 3 | 43000 |
| 包1 | 1-11 | 实时荧光定量PCR | 1.样本容量:≥96孔； 2.适用耗材：0.2ml 96孔板、8联管，单管(乳白色管、透明管、磨砂管均可适用)； 3.检测通道:≥4； 4.适用以下荧光素或相近波长荧光素： 4.1.通道1：FAM、 SYBR Green I、SYTO 9、EvaGreen、LC Green； 4.2.通道2：HEX, VIC, TET, JOE； 4.3.通道3：ROX、Texas Red； 4.4.通道4：Cy5； 5.反应体系：0～100μl； 6.光源：高亮长寿命免维护LED光源； 7.荧光检测方式：光电二极管（PD）作为检测器，顶部激发、顶部扫描，4个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应； 8.检测时长：7秒内完成4个荧光通道96个孔位的全部检测； 9.模块控温范围：0～100℃； 10.控温技术：半导体制冷片加热制冷技术； 11.温度均匀性：≤±0.1℃； 12.温度速率：最大升温速度：≥6.1℃/s；最大降温速度：≥5.0℃/s； 13.梯度温度：梯度宽度：1℃～40℃，梯度温度列数：≥12列 14. 操控方式： 14.1.单机运行：≥10英寸内嵌式全彩触摸屏，仪器可脱离电脑独立运行； 14.2.PC直连：仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作； 14.3.局域网接入：通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作； 15.自动样本仓：样本仓可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时轻触样本仓可自动关闭； 16．软件分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析、高分辨率熔解曲线（HRM）等； 17.LIS功能：可导出CSV、Excel、TXT等格式，开放数据端口，同步支持与LIS系统互联； 18.报告自定义功能：预存多种行业实验报告模板；全开放式万能报表功能，用户可自定义报告内容及形式； 19.实验数据在仪器内实时保存，且具备断电再来电时自动恢复实验功能，无需等待PC电脑及软件打开，即可独立运行继续进行未完成实验，以避免实验数据丢失及试剂损失； 20. 仪器专用台式电脑（含仪器软件操作系统）： 20.1.处理器：intel i5 20.2.内存：≥8GB 20.3.硬盘空间：≥1T 20.4.显示器：≥21.5寸 21.配置：主机1台、仪器专用台式电脑1套。 | 套 | 1 | 120000 |
| 包1 | 1-12 | 光学显微镜（倒置） | 1、光学系统：CCIS无限远色差校正光学系统。 2、观察筒：铰链式45°倾斜三目镜筒结构，瞳距可在48～75mm调节。 3、智能感应模式：机身上的红外感应器可感知是否用户在显微镜前工作，即人靠近自动开灯源，走开后≥15分钟自动关灯源；重新照明时，能自动恢复到离开前照明的亮度。 4、目镜：N-WF10×/20mm，大视场、高眼点、双视度可调，目镜锁定在镜筒上。 5、转换器：侧向倾斜的物镜定位孔设 计，四孔物镜转换器。 6、物镜：长工作距离无限远平场物镜Plan Achromat 4x【 N.A.0.1, WD（≥12.6mm）】；长工作距离无限远平场相衬物镜 Plan Achromat10x Ph1【 N.A.0.25, WD（≥4.1mm）】、LWD Plan Achromat 20x Ph2【 N.A.0.3, WD（≥4.7mm）】、LWD Plan Achromat 40x Ph2【 N.A.0.5, WD（≥3.0mm）】。 7、机械移动载物台：硬膜涂层表面，防腐、耐磨，钢化玻璃台板，面积不小于200*239mm。 8、调焦机构：粗微调同轴，粗调焦松紧可调，调焦行程是8mm，最小格值2μm。 9、聚光镜：ELWD N.A.0.3，工作距离≥72mm，移去聚光镜时距离≥184mm。 10、照明系统：6V30W卤素灯，可调中。同时机身右侧通过LED指示灯强弱可显示光照强弱；可实现卤素灯和LED模块直接互换。 11、配置要求：其中1套显微镜含有不低于像素500万的相机 | 套 | 3 | 35000 |
| 包1 | 1-13 | 光学显微镜（正置） | 1、光学系统：CCIS无限远色差校正光学系统，整机防霉设 计。 观察装置：铰链式双目观察头，30°倾斜，瞳距调节范围55～75mm，固定观察筒头部为螺钉。 3、目镜：标准配置的高眼点设 计、带可折叠橡胶眼罩的N-WF10X/20目镜，目镜筒上的卡槽设 计，将目镜锁紧定位。双目视度可调，使双目观察更加容易。 4、转换器：四孔定位内倾式转换器，更换切片时无需升、降载物台，避免了外倾式物镜转换器使用过程中容易损伤物镜的种种操作不便。 5、显微镜留有镂空开叉结构，便于提手方便移动。 6、载物台：三角导轨XY复合式机械移动载物台，防腐、耐磨。矩形，尺寸为≥140×135mm，行程≥76×50mm，最小读数值0.1 mm。 7、物镜：宽带镀膜EF-N平场消色差物镜4X、10X、40X（弹簧）、100X（弹簧、油）。 8、调焦机构：粗微调共轴，并带有手轮松紧调节装置。在载物台操作手轮的两侧设有微调焦机构，用于精确调焦；两侧有粗微调焦旋钮，具有过载保护装置,调焦范围:≥25mm,微调格值最小格值:≥0.002mm。 9、聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜，精确限位设 计，齿轮齿条结构，确保更为准确的观察高度。聚光镜为金属材料，不含塑料件。 10、照明：原装生产的3W LED冷光源照明，亮度可调，寿命可达数万小时以上。集光镜座不能轻易取下，防止经常取下造成光路中心的改变，而影响观察效果。 11、核心指标满足以下要求，需提供【国家认可的检测机构出具的检测报告复印件佐证】： （1）转换器定位稳定 性≤0.005mm。 （2）载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.020；载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.002mm。 （3）10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.07mm； （5）目镜放大率准确度不超过±1.88%； （6）倾斜式目镜筒作360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.06mm； （7）左右两系统放大率差≤0.03%； （8）零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.08mm； 12、配置要求：其中1套显微镜含有不低于500万像素的相机。 | 套 | 3 | 15000 |
| 包1 | 1-14 | 光催化反应器 | 1、反应位点：10组（第11#为空白测温点） 2、反应容器：20mL（圆底、小管径、厚壁、玻璃反应管） 3、适用体积：1～5mL（封管、光照、1～10mL（室温、加热、光照） 4、适用反应：搅拌反应、加热反应、封管反应、无水无氧反应 高温参数： 1、加热单元：智能安全加热器 2、控温单元：精密智能探针 3、控温技术：内部控温+平行控温+电子双重控温 4、独立温区：1个控温区（加热模组为标配） 5、加热范围：RT～220℃ 6、加热效率：5～8℃/min（10个5mL乙醇、20～100℃） 7、控温精度：±0.5℃（高温模式） 8、平行精度：±0.5℃（高温模式） 9、封管实验：是（真正封管、零回流封管） 10、过夜实验：是（过夜温度≤120℃） 11、冷却降温：是（需外接冷却循环，面板式集成浮子水流计） 光催化参数： 1、光反应器：20mL石英反应管（微量、小管径、厚壁、100%透光石英反应管） 2、照射方式：零距离底部照射 3、光源种类：单色LED发光晶片 4、光源功率：1～10W/位点 5、光源降温：可外接循环降温 6、光源切换：可手动更换波长 7、光源漏光：极少（全反射、零光污染、高利用率） 8、光源寿命：5000小时（确保降温、防止过热） 搅拌参数： 1、搅拌方式：同步环绕磁力搅拌（配置德国IKA搅拌模块） 2、搅拌速度：0～1500rpm 3、搅拌子一：是（橄榄型*L13.5mm*220℃） 物料添加参数： 1、适应物料及粘度：小粘度液体或分散型固体 2、无水无氧液体加料：是（注射器穿刺进样） 3、无水无氧固体加料：是（氮气流保护下零损耗微量进样或氮气流保护投放称量皿）） 4、可进手提箱加料：是（反应管整体进手套箱） 5、无水无氧样品采集：是（在线微创取样） 6、穿刺密封塞： 是（洁净密封塞可反复穿刺、可重复使用、环保节约） 7、二次密封功能： 是（独有密封塞穿刺针眼密封、确保封管气密性） Schlenk 技术参数： 1、反应器密封方式：O型圈螺纹软密封 2、加长气线快速连接：是（全新设 计快速安装和双截止、任意操作） 3、Schlenk操作面板：是（简单易用的模块化气体置换平台） 4、微正压Schlenk线：是（模拟手套箱正压系统、配备优质储气囊） 5、反应气体Schlenk线：是（惰性气体反应气体任意切换） 6、惰性气体Schlenk线：是（惰性气体反应气体任意切换） 7、反应气源供给方式：钢瓶供气 8、惰性气源供给方式：钢瓶或通风厨供气 安全相关参数： 1、可视化防护罩：是（安全防护、抗环境干扰） 2、安全防爆功能：是（安全防护罩） 3、耐受正压力：≤4atm（封管反应耐受最高压力） 4、最高真空度：0.2mbar（单点可达到 0.15mmHg，需自备 2L/S 真空油泵） 5、过热保护：是（50～360℃ 任意设置，高于设定温度将自动断电） 其它参数： 1、快速悬停功能：是（快速停止反应、提拉即停） 2、仪器耐候性：银色耐腐铝合金外壳（美观大气、耐腐蚀防护） 3、定时功能：是（可在0～99h对控温和搅拌进行倒计时） 4、质量体积：22kg/D*W*H=45*35*65cm 5、防护级别：Ip42 6、功率电源：650W，Ac220～240V，50/60HZ 7、工作环境：环境温度: 0～35℃，相对湿度: 80% 8、噪音大小：70dB 9、成套合成附件：是 | 台 | 1 | 62000 |
| 包1 | 1-15 | 电转化仪 | 1、脉冲形式：指数衰减 2、高压输出电压：400～2500V 3、低压输出电压：50～450V 4、高压电容：1,5,6,25,30,31 UF 5、低压电容：100UF,125UF,150UF...1675UF,以25UF步进 6、并接电阻：50,100,150,1600,-∞共30档 7、操作系统：微电脑控制 8、时间常数：带RC时间常数，可任意组合 9、显示方式：液晶显示 10、配置：主机1套，专用电转杯50个 | 台 | 3 | 30000 |
| 包1 | 1-16 | 雪花制冰机 | 1、制冰量：≥150kg/24h 2、储冰量：≥35kg 3、冷凝方式：风冷 4、耗水量：≤6.2L/H 5、压缩机/制冷剂：优质无氟/R134a 6、箱体外壳：304不锈钢 7、输入功率：685W | 台 | 1 | 18000 |

三、商务条件

包：1
1、交付地点：福建省泉州市丰泽区东海大街398号
2、交付时间：签订合同30天内完成安装及调试
3、交付条件：所有货物安装完毕，最终验收合格
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：2%。说明：成交人在签订合同前需向采购人缴纳合同金额2%的履约保证金，该保证金在成交人供应的货物全部验收合格，合同约定事项全部履行完毕且无未了事项后，30日内一次性无息退还。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | （一）项目具备验收条件后，投标人应向采购人提出验收请求并提供完整的项目交接资料及交接报告。 （二）采购人收到验收请求后组织验收，并出具验收报告。报告中将对投标人交付的工作成果给予认可或提出修改意见。投标人应按修改意见进行修改，并应承担一切费用和风险并负担采购人蒙受的全部直接损失费用。同时，投标人应相应延长所更换货物的相应保证期。 （三）投标人在接到采购人的修改意见后，应在10天内（当事人另行商定的时间除外）负责处理，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见。 （四）验收标准：招标文件和合同规定的技术要求、规格质量及其它要求，生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家现行规范；当地监督管理部门要求的安全规范以及采购文件的规定。 （五）验收小组：需3人以上（含3人）单数。 （六）验收程序：货物验收分出厂检验、货到初步验收、安装调试验收三阶段。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 在合同签订后，中标供应商提交银行出具的预付款保函或启用我校指定银行的三方共管账户后，我校支付合同总价100%的预付款。预付款保函的有效期需在采购项目验收合格日期之后；启用我校指定银行的三方共管账户，采购项目经最终验收合格后，中标供应商方可从三方共管账户支取款项。投标人、收款单位、购货票证开票单位三者应一致，投标人收款帐号应为中国人民银行批准的基本帐户。 |

1、报价要求

1.1 投标人应在招标文件所附的开标一览表、投标分项报价表上写明投标货物的分项单价和投标总价，所有报价不得超过预算总价及单价。

1.2 投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

13 本合同价款采用固定单价定价方式。本项目所发生的一切费用（含设备费、材料费、配件、运输、装卸、设备安装、调试、、技术服务、检验、验收、售后 服务、保险、税收及其他为完成本项目所需的相关费用等）均包含在投标报价中。投标报价如有遗漏，由投标人自行补充，一旦中标视为投标人认同遗漏部分并免费提供。上述价格在相关合同交货期内为不变价。
2、商务及售后 服务要求

（一）投标人对提供的货物或服务，因产品及服务质量、或知识产权纠纷等问题，必须提供保修、包换、包退等服务。

（二）货物安装调试合格后，制造商（或供应 商）负责对用户技术人员进行免费现场培训，培训内容包括系统的功能、原理、使用与维护等，培训日程视实际情况另定。

（三）质量期：乙方所供货物（设备、货物或服务）质保期自最终验收合格之日起开始计算，投标人需保证免费质保期至少为（12）个月。乙方在接到用户设备故障电话通知起，由于故障而无法工作超过3天，质保期自动延长相应天数（延长天数从故障电话通知之日开始计算）。

（四）质保期内货物一旦出现故障，乙方响应时间不超过4小时，检修人员在2个工作日内到设备安装地点及时排除故障，技术人员在12小时内完成系统恢复正常使用；如果无法恢复的，乙方应负责联系厂家技术人员到现场排除故障，厂方人员接到报修后，响应时间不超过24小时；技术人员在72小时内不能排除故障时，乙方应提供与该系统规格、技术指标相一致的备品，并在到现场完成系统更换及指导工作，以保证实验教学正常运行。

（五）质量期结束后，乙方需提供终身提供应用咨询及技术帮助，及终身软件升级、维护；系统一旦出现故障，乙方需协助采购人对系统进行维修，远程不能解决的，乙方需派出技术人员2个工作日内到现场进行维修，只收取人员差旅费。

（六）履行所承诺的其他服务条款。

3、验收要求

（一）项目具备验收条件后，投标人应向采购人提出验收请求并提供完整的项目交接资料及交接报告。

（二）采购人收到验收请求后组织验收，并出具验收报告。报告中将对投标人交付的工作成果给予认可或提出修改意见。投标人应按修改意见进行修改，并应承担一切费用和风险并负担采购人蒙受的全部直接损失费用。同时，投标人应相应延长所更换货物的相应保证期。

（三）投标人在接到采购人的修改意见后，应在10天内（当事人另行商定的时间除外）负责处理，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见。

（四）验收标准：招标文件和合同规定的技术要求、规格质量及其它要求，生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家现行规范；当地监督管理部门要求的安全规范以及采购文件的规定。

（五）验收小组：需3人以上（含3人）单数。

（六）验收程序：货物验收分出厂检验、货到初步验收、安装调试验收三阶段：

（1）出厂检验：投标人将提供设备、安装材料、工具、软件包和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购人认可后实施。投标人负责所提供产品的出厂检验，保证产品原 产地和技术指标的真实性、完整性、合法性；投标人发货前应将清单及发货流程发送给采购人，经采购人确认同意后发货；投标人需在采购人指 定地点进行统一交货，并向采购人提供货物制造厂的出厂检验报告、质量合格证书。

（2）初步验收：货物到达交货地点后30天内完成。采购人（或采购人授权单位）在设备（含软件）到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对和商检，对货物基本数量与质量进行初步验收（但不作为最终合格的保证），该验收应达到合同规定的要求。初步验收不合格的，采购人有权选择退或换货处理：选择换货处理的，投标人需在收到换货通知日起30个工作日内交付合格的新品，逾期未处理的，将予以退货，由此产生的费用和采购人的损失，由投标人承担；选择退货处理的，投标人需在收到退货通知之日起10个工作日内将货物自行运回，如逾期投标人未退回货物，采购人有权将货物退回投标人法定地址，由此产生的一切费用由投标人承担。

（3）最终验收：由投标人按照合同约定的具体数量、地点及时间运送到安装现场进行安装，在安装、调试与试运行无问题之后30个工作日内完成最终验收（因投标人原因导致无法验收的情况除外），采购人对设备使用与运行、功能完整性与稳 定性、质量与标准等方面进行最终验收，验收合格后，签发验收单；验收不合格，采购人有权选择通知整改或退换货处理：①选择通知整改处理的，投标人需在收到整改通知日起30个工作日内完成整改，逾期未处理，将按退货处理，由此产生的费用和采购人的损失，由投标人承担；②选择换货处理的，投标人需在收到换货通知日起30个工作日内交付合格的新品，逾期未处理，将按退货处理，由此产生的费用和采购人的损失，由投标人承担；③选择退货处理的，投标人需在收到退货通知之日起10个工作日内将货物自行运回，如逾期投标人未退回货物，采购人有权将货物退回投标人法定地址，由此产生的一切费用由投标人承担。

4、其他商务要求

（一）投标人不得虚报各项技术指标，中标产品若不能符合技术要求，采购人有权解除合同，并向政府采购管理部门通报，因此给采购人造成的一切损失，由投标人承担。

（二）培训：投标人应结合本次采购的货物，有计划地对采购人派出管理、维护及使用人员进行安装现场的基本知识、使用、维护与保养技术的培训。

（三）采购人在确认成交结果前，可自行对投标人提供的符合性条款中涉及的证明资料（证书、报告等）原件进行复核，投标人无法提供原件复核的，按提供虚假材料谋取中标或成交的情形处理，该投标人提交的响应文件无效。

（四）培训：投标人应结合本次采购的货物，有计划地对采购人派出管理、维护及使用人员进行安装现场的基本知识、使用、维护与保养技术的培训。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1凡参与政府采购并依法取得政府采购合同的供 应商，均可使用政府采购合同向福建省政府采购网发布的政府采购合同融资业务信息的银行业金融机构申请融资，可在“政采贷”模块进行具体操作。

2.2企业申请所需提交的材料可登录“福建省政府采购网”查询。

2.3融资主要条件：①担保条件：除法定代表人或实际控制人担保外，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行不要求企业供 应商提供财产抵质押或第三方担保，或附加其他担保条件。②专用账户：当银行同意授信后，企业供 应商在该行开立封闭式专用账户，与采购人在合同中或通过签订补充协议约定唯一收款账号。③支付约定：银行发放贷款的同时，办理政府采购合同应收账款质押查询和登记，合同履行并验收后，采购人需将采购资金按合同约定支付到约定收款账户。④上述事宜详见http://cz.fjzfcg.gov.cn/。

2.4投标人需提供中小企业声明函，明确属大、中、小微四个企业类型。

第四章  合同主要条款及格式

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合谈判文件第四章规定填列相应内容。如果双方使用谈判文件第四章已有规定的条款及格式，双方均不得对规定进行变更或调整；谈判文件第四章未作规定的条款及格式，双方可通过友好协商进行约定。

3.本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。

甲方：泉州师范学院

乙方：

根据项目编号为[350500]HH[TP]2022003的泉州师范学院化工与材料学院高效液相色谱仪等实验教学仪器设备货物类采购项目项目（以下简称：“本项目”）的谈判结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2谈判文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：元（￥）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：；

4.2交付地点：；

4.3交付条件：。

5、合同标的应符合谈判文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照谈判文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照谈判文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：泉州师范学院乙方：

住所：泉州市丰泽区东海大街398号住所：

单位负责人：单位负责人：

委托代理人：15060982707委托代理人：

联系方法：15060982707联系方法：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第五章  首次响应文件格式

编制说明

1、本附件所有格式为响应文件的组成部分，供采购人或代理机构编制谈判文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购人或代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。

2、除谈判文件另有规定外，谈判文件要求原件的，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件；谈判文件要求复印件的，供应商在纸质响应文件中可提供原件、复印件或扫描件；谈判文件对原件、复印件未作要求的，供应商可自行确定在纸质响应文件中提供原件、复印件或扫描件（若供应商提供注明“复印件无效”的材料或资料，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件）。

福建省政府采购项目竞争性谈判

响应文件

（首次）

项目名称：

项目编号：

合同包:

供应商名称 ：

日    期 ：

目  录

附件1：谈判响应声明

附件2：报价一览表（含详细报价书）

附件3：资格证明文件

附件4：谈判保证金凭证

附件5：技术、服务和商务响应表

附件6：相关技术、商务、服务响应承诺及资料

附件7：供应商提交符合政府采购政策的证明材料

附件8：要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

附件1            谈判响应声明

致：(采购人或采购代理机构)

1.根据贵方为   项目（项目编号:   ）的采购公告（或采购邀请书），我方签字代表    （全名、职务）   经正式授权并代表的供应商       （供应商名称、地址）提交包含下述内容的首次响应文件纸质文本正本   套，副本  套及电子文档  套。

（1）谈判响应声明

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）谈判保证金凭证

（5）技术、服务和商务响应表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交符合政府采购政策的证明材料

（8）按照谈判文件规定，要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按竞争性谈判文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性谈判文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性谈判文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性谈判文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）在竞争性谈判须知前附表第3项规定的响应文件有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4我方已经按照谈判文件要求提交谈判保证金。我方如果发生任何竞争性谈判文件中所述不予退还谈判保证金的情况，则我方的谈判保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。

2.5我方愿意向贵方提供任何与本项目谈判采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.6我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次谈判活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

通信地址：                       .

邮编：               传真号：

联系电话（固定电话和移动电话）：    .

供应商代表：     （签字）

供应商代表电子信箱：                            .

供应商：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件2                 报价一览表

供应商名称：（全称加盖单位公章）项目编号∶          货币单位：元人民币

| 合同包 | 首次报价 | 交货期/工期/项目完成时间/服务时间 | 谈判保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：详细报价书另纸详列，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

附件2-1        详细报价书

说明：

1.各供应商应根据竞争性谈判文件的要求，在响应文件中提出为完成本项目相应合同包工作所必需包含的详细工作内容（如：详细具体货物或服务或工程量清单内容），并以此做出详细的报价书。详细报价书应做出详细完整的报价单价和合价，并汇总计算出报价总价。采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

2.为完成相应合同包项下的全部工作所涉及的费用都应包含在详细报价书的各个单项中，供应商应充分考虑和评估。供应商未做详细分析或理解偏差错漏或不认真严谨等原因造成其未将本合同项下相关项目和费用列入详细报价书的，均视同相关项目和费用为已包含在详细报价书的其他单价或合价中，采购人在合同执行过程中，不再多还少补。

3.对于不能详细列明采购标的的技术、服务要求的谈判采购项目或者如优惠率谈判、单价谈判等特殊类型的谈判采购项目，由供应商根据谈判文件的具体规定和项目特点提交详细报价书，采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3         资格证明文件

附件3-1       参加竞争性谈判的声明函

致：(采购人或采购代理机构)

1、关于贵方______年______月______日      项目（项目编号:       ）的采购公告（或采购邀请），本签字人代表供应商参加竞争性谈判，我方提供竞争性谈判文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所有提交的文件、声明或资料（包括但不限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。

2、供应商的基本概况：
2.1供应商单位名称：         
2.2注册地址：                     
2.3单位负责人姓名：        性别：     年龄：     职务：      。

备注：“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-2        供应商的资格声明

致：(采购人或采购代理机构)

1、我方已知晓竞争性谈判文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的谈判保证金将不予退还。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商对是否符合要求做如实声明 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 谈判文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否违反一般规定做如实声明 |
| 供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据谈判文件和谈判过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-3         单位负责人授权书

致：(采购人或采购代理机构)

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   项目（项目编号：         ）的响应谈判，全权代表我方处理响应谈判过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与谈判、澄清、签约等工作。供应商代表在响应谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：         身份证号：       手机：

供应商代表：         身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：
签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加谈判的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加谈判的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、负责响应文件签字的供应商代表如果不是上述规定的单位负责人，则供应商应当在响应文件中提供本授权书，纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。供应商为自然人的，可不填写本授权书，但应当提供其身份证正反面复印件。

4、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则只需要联合体的牵头方提交本授权书，在纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。

附件3-4        营业执照等证明文件

致：(采购人或采购代理机构)

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-5             财务状况报告

致：(采购人或采购代理机构)

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意事项：

1、上文提供财务报告、资信证明、担保函共三大类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。即供应商符合上述三大类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。

2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照首次响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式注意事项第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式注意事项的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

5、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-6          依法缴纳税收证明材料

致：(采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

5、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-7       依法缴纳社会保障资金证明材料

致：(采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供首次响应文件递交截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

5、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-8   具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

声明函

致：(采购人或采购代理机构)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1.谈判文件“供应商的资格”中特定资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商单位公章。

2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在谈判文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

3.对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-9    参加采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：(采购人或采购代理机构)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

3、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-10       信用记录查询结果

致：(采购人或采购代理机构)

现附上截至   年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、供应商应同时提供在谈判文件要求的首次响应文件递交截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则其响应文件将被否决。

2、若本项目接受联合体响应谈判且供应商为联合体，则联合体各成员均应同时提供在谈判文件要求的首次响应文件截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则其响应文件将被否决。

3、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应文件将被否决。

※除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见谈判文件第一章。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-11   检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（如果需要）

1.检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由供应商向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

2.采购人在谈判文件中约定是否需要提供“告知函”，如果需要提供“告知函”，则在谈判文件“供应商的资格”中特定资格条件中进行约定。如果特定资格条件中未明确约定，视同为本项目不需要提供“告知函”。

★谈判文件有要求提交“告知函”时注意：

1、供应商未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果有行贿犯罪记录的，则供应商的响应文件将被否决。

2、告知函应在有效期内，否则其响应文件将被否决。有效期内的告知函复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

3、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则其响应文件将被否决。

4、若告知函未注明“复印件无效”，供应商可提供原件或复印件。

5、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件

6、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

附件3-12         联合体协议

（接受联合体的项目使用）

致：(采购人或采购代理机构)

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写 “项目名称” ） 项目（项目编号：       ）的响应谈判。现就联合体参加本项目响应谈判的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、联合体牵头方单位名称：                                  
（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、联合体成员方单位名称：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

……。

二、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目响应谈判的有关事宜（包括但不限于：派出供应商代表、提交响应文件及参加谈判、澄清等工作），在此过程中，供应商代表签署的一切文件和处理结果，联合体各方均予以认可并对此承担责任。

三、联合体各方约定由（填写填写“牵头方的全称”）代表联合体办理谈判保证金事宜。

四、若成交，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，响应文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

供应商代表：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

供应商代表：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

供应商代表：  （签字或盖章）

签署日期：    年    月    日

★注意：

1、若谈判文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，则供应商应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议中的供应商代表如果不是竞争性谈判须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。

3、若谈判文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，纸质响应文件正本中的本协议应为原件。

附件3-13          其它资格证明文件

（如果有的话）

说明：1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在谈判文件“供应商的资格”中特定资格条件，对其它资格证明文件进行具体规定，供应商应按照谈判文件要求，在此项下提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

2、若谈判文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，涉及联合体成员的其它资格证明文件在此处提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件4        谈判保证金凭证

编制说明

1、在此项下提交的“谈判保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、谈判保证金是否已提交按照谈判文件规定执行。

附件5-1      技术和服务要求响应表

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 合同包 | 章节条目号 | 竞争性谈判文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性谈判文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性谈判文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性谈判文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其谈判保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字： _________________

附件5-2       商务条件和其它事项响应表

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 合同包 | 章节条目号 | 竞争性谈判文件规定的商务条件要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性谈判文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性谈判文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性谈判文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其谈判保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字： _________________

附件6      相关技术、商务、服务响应承诺及资料

说明：

1.采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在谈判文件中对供应商需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照谈判文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2.如果没有特别要求的，供应商根据谈判文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件7     供应商提交符合政府采购政策的证明材料

附件7-1-1        中小企业声明函（如果有的话）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                               企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                             中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                          企业名称（盖章）：                     
       日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件7-1-2

残疾人福利性单位声明函（如果有的话）

本供应商郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本供应商为符合条件的残疾人福利性单位，且本供应商参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本供应商制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本供应商承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本供应商承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：    （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

备注：（1）若供应商不符合残疾人福利性单位，不用提供本声明函，否则视为提供虚假材料。供应商在提交最后报价前，如果已向谈判小组提交上述声明函，视同为供应商符合残疾人福利性单位，享受价格扣除的优惠政策。

（2）请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

（3）纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

（4）若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

附件7-2优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（如果有的话）

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 产品名称 | 最后报价单价 （现场） | 数量 | 最后报价总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.本合同包内属于节能、环境标志产品的合计最后报价总金额： ； b.本合同包最后报价总价： ； c.本合同包内属于节能、环境标志产品的合计最后报价总金额占本合同包最后报价总价的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1.供应商提供的产品属于《节能产品政策采购清单》，应提供产品所在最新一期《节能产品政府采购清单》所在页复印件，并划线注明对应的产品，以利谈判小组审阅。未按要求提供证明资料并划线注明的，谈判小组将不予认定，不享受价格扣除的优惠政策。

2.供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购清单》，应提供产品所在最新一期《环境标志产品政府采购清单》所在页复印件，并划线注明对应的产品，以利谈判小组审阅。未按要求提供证明资料并划线注明的，谈判小组将不予认定，不享受价格扣除的优惠政策。

3、具体统计、计算：

3.1若同一合同包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3供应商应按照谈判文件上表要求认真统计、计算，否则谈判小组可不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

4、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照顺序分别填写，以方便谈判小组审阅。供应商在提交最后报价前，如果已向谈判小组提交上表内容并附相应证明资料，视同为供应商的产品属于节能、环境标志产品，享受价格扣除的优惠政策。

5、纸质响应文件正本中的本表（若有）应为原件。

供应商代表：             （签字）

日  期：     年    月    日

附件8       要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

说明：

1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在谈判文件中对要求作为响应文件组成部分的其他内容进行具体规定或附表格式，供应商应按照谈判文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2、供应商根据自身实际情况编写有关资料包括如供应商单位简介、竞争性谈判文件要求提供或供应商自已认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

采购文件相关附件